**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ЭЛЕПС** **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры**  |
| 1 | Канюля эндоскопическая с газоподачей и магнитным клапаном (10 мм) LK-02101T1  | Канюля  | Канюля разборная, в комплекте со стилетом.
Диаметр 10 мм.
Длина 172 мм.
 Клапан оснащен постоянным магнитом и стальным шариком, закрывающим рабочий канал. Кран для газоподачи.
Форма стилета – пирамидальная.
Количество уплотнительных прокладок 2 шт. – уплотнительное кольцо и горловинный колпачок.
Упрощенная операция смены уплотнительного колпачка.
 Рабочие части матированные (антибликовая обработка поверхности). | наличие |