**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Аспиратор-ирригатор эндоскопический урологический AI-250-02U | Аспиратор-ирригатор эндоскопический | Прибор предназначен для отсасывания из внутренних полостей человека жидких субстратов при работе в связке с шейвером ротационным ШР-01-"ЭлеПС с рукояткой РО.3 при проведении урологических эндохирургических операций в операционных отделениях медицинских учреждений. Разрежение при нулевом расходе (канал аспирации) - 20 кПа. Максимальное возможное давления нагнетания при нулевом расходе (канал ирригации) -90 кПа Производительность при подаче физиологического раствора на высоту 1,5 м.- 1л/мин Производительность отсоса отработанного физиологического раствора - 2 л/мин. Уровень шума 62 дбА. Время непрерывной работы в повторно-кратковременном режиме 50 мин – включено, 10 мин перерыв. Наружные поверхности прибора устойчивы к многократной дезинфекции. Наличие функции сброса накопленного вакуума в банках отстойника. Мощность потребления 70 ВА. Средняя наработка на отказ аппарата 1500 ч. Габаритные размеры прибора 323 х 140 х 332 мм. Масса аппарата 10 кг. Комплект поставки аппарата: системный блок, кабель сетевой 220 В, принадлежности: кабель внешнего управления, трубки силиконовые медицинские (диам.6/11 мм дл.0,2±0,02м; диам.6/11мм дл.3±0,02м),трубки силиконовые медицинские (диам.6/11 мм дл.1,0±0,05м; трубки силиконовые медицинские (диам.6/11 мм дл.1,5±0,05м; фильтр гидрофобный одноразовый, одноразовая сетка для улавливания остатков ткани (фильтр), банка аспирационная с клапаном (2шт.), банка аспирационная без клапана (2шт.), вставка плавкая (2шт.), паспорт, руководство по эксплуатации. Срок службы 5 лет. | наличие |