**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Аспиратор-ирригатор эндоскопический AI-250-02.1 | Аспиратор-ирригатор эндоскопический | Прибор предназначен для промывания физиологическим раствором внутренних полостей человека и отсасывания из них жидкостей при проведении эндохирургических операций в операционных отделениях медицинских учреждений. Давление нагнетания при нулевом расходе 100 кПа. Разрежение при нулевом расходе 10 кПа. Производительность при подаче физиологического раствора на высоту 1,5 м 1 л/мин. Производительность отсоса отработанного физиологического раствора 2 л/мин. Уровень шума 62 дбА. Режим работы: повторно-кратковременный с циклом 50 мин. включен, 10 мин. перерыв. Наружные поверхности прибора устойчивы к многократной дезинфекции. Мощность потребления 70 ВА. Средняя наработка на отказ аппарата 1500 ч. Габаритные размеры прибора 323 х 137 х 302 мм. Масса аппарата 10 кг. Комплект поставки аппарата: системный блок, кабель сетевой 220 В, педаль ножная одноклавишная, принадлежности: инструмент для забора стерильной жидкости, банка аспирационная с клапаном, трубки силиконовые медицинские (диам. 6х11 мм дл.0,7±0,02 м; диам.4х7 мм дл. 0,7±0,02 м; диам.4х7 мм дл. 3±0,02 м (2шт.); 8х14 мм дл. 3±0,02 м, диам. 6х11 мм дл.0,2±0,02 м(2шт.), переходник 6/7-4,5/6 соединительный полиэтиленовый к дренажам, фильтр гидрофобный одноразовый, плавкая вставка (2шт), паспорт, руководство по эксплуатации. Срок службы 5 лет. | наличие |