**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ЭЛЕПС**  **(удалить)** | **Наименование** | **Характеристика и величина параметра заявленная заказчиком** | **Точные параметры** |
| 1 | Осветитель эндоскопический ксеноновый OSV-02 | Осветитель ксеноновый к эндоскопам | Прибор предназначен для создания освещенности операционного поля при проведении диагностических осмотров и эндохирургических операций на внутренних органах в операционных отделениях медицинских учреждений. Освещенность, создаваемая осветителем с использованием световодного кабеля 70000 лк. Управление работой осветителя, контроль состояния и индикация производится от микропроцессорного блока управления. Диапазон регулировки освещенности, создаваемой ксеноновой лампой в от 50 до 99% от максимальной. Время установления рабочего режима для ксеноновой лампы 30 сек. Осветитель обеспечивает продолжительный режим работы в течение 4 часов. Потребляемая мощность 350 ВА. Габаритные размеры осветителя 323х137х302 мм. Масса осветителя 7 кг. Наружные поверхности осветителя устойчивы к многократной дезинфекции. Комплект поставки аппарата: блок управления осветителя ксенонового к эндоскопам, шнур питания, предохранитель, паспорт, техническое описание и руководство по эксплуатации. Срок службы 5 лет. | наличие |